## 1.요약
MINAS A6 서보앰프 RS485 링크 EMI 장애 — RS485 절연기(UPort 1150I) 구매 근거
InnoCORESDL / cell4 (balance + linear rail) 벤치 · 작성일 2026-07-29 · 출처: 본 저장소 LearnedPatterns.md, ToDo.md, runs/ 실행 로그
항목 | 내용
대상 설비 | cell4 (Entris-II 저울 + MINAS A6 리니어 레일). 서보앰프 MDDLN45SL Ver.1.016, 통신 어댑터 Moxa UPort 1150 (USB VID:PID 110A:1150), MINAS 표준 시리얼 프로토콜 / RS485 9600-8N1
증상 | 서보앰프에 전원이 들어와 있는 동안 UPort 1150이 USB 버스에서 12~30초마다 재열거(re-enumeration)됨. 커널 로그에 'usb 3-2-port2: disabled by hub (EMI?), re-enabling...' 연속 기록. RS485 읽기가 10~20% 확률로 실패하고, 이동 명령 중 링크가 끊기면 레일 위치를 알 수 없게 되어 동작이 중단됨.
정량 피해 | cell4 시나리오 실행 20건 중 15건 실패(실패율 75%). 그중 9건이 RS485/EMI 링크 장애가 직접 원인(전체의 45%, 실패의 60%). 저울 시나리오(demo_weigh_at_position)는 8번째 시도에서야 처음으로 완주함. 하루에 어댑터 관련 장애 7회, 매번 물리적 재연결 필요.
근본 원인 (확정) | 서보앰프가 자신의 RS485 통신선으로 전도성 노이즈를 되돌려 보내며, 그 노이즈가 UPort를 통해 USB 허브까지 전달되어 포트를 죽임. A/B/A 절체 시험으로 확정 (시트 2 참조).
결합 경로 (확정) | 전도성(conducted) — RS485 신호쌍 및 접지 경유. 복사(radiated) 아님. 앰프를 켠 상태에서 RS485 케이블만 분리하면 재열거가 15회/40초 → 0회로 즉시 멈춤. 앰프와 전기적 연결이 없는 저울·펌프는 같은 허브에 있으면서도 0회 유지.
→ 구매 시 유의 | USB 측 차폐 케이블·페라이트 코어는 효과 없음(경로가 USB가 아님). 대책은 반드시 RS485 측이어야 함.
배제된 원인 | ① 어댑터 불량 → 아님(포트 이동만으로 urb 오류 336/s → 0). ② 허브 불량 → 아님(같은 허브의 저울은 0회). ③ 펌프 간섭 → 아님(펌프 USB 제거 시 오히려 2 → 12회로 악화). ④ 전원 콘센트 위치 → 아님(변경 전후 동일 15회/40초).
소프트웨어로 해결 불가한 이유 | 읽기(read)는 재접속·재시도로 흡수했으나(959/959 성공), 이동(move)은 의도적으로 흡수하지 않음. 이 레일은 소프트웨어 비상정지가 존재하지 않으므로(L1_AUDIT GAP-1), 링크가 끊긴 채 이동을 계속하면 위치를 모르는 상태로 주행하는 안전 위험이 됨. 따라서 링크가 불안정한 한 이동은 계속 중단되며, 이는 설계된 동작이지 결함이 아님. 링크 자체를 고쳐야만 해결됨.
안전 사유 | 재열거 간격 약 8초, 50 mm 이동 소요 약 14초 → 대부분의 이동이 링크 단절 구간에 걸침. 소프트웨어 정지 수단이 없는 축의 제어 링크가 이동 중 끊기는 것은 불편이 아니라 위험 요소임.
조치 순서 (저비용 우선) | 1) 앰프 PE 접지 확인 · 실드 편단 접지 · SG(신호 공통) 배선 확인 · 120Ω 종단 (무비용, 점검) → 2) 공통모드 초크 / 페라이트 코어에 RS485 케이블 3~4회 권선 (수천 원) → 3) 【본 구매 요청】RS485 절연기: Moxa UPort 1150I 또는 인라인 RS485 아이솔레이터 (2 kV 절연) — 노이즈 경로를 물리적으로 차단
요청 사항 | 1~2단계는 점검·시행 예정이나, 원인이 '앰프가 자기 통신선으로 노이즈를 되돌리는 전도성 결합'으로 확정된 이상 갈바닉 절연이 유일한 확정적 해결책임. UPort 1150I(절연형) 또는 동등 RS485 절연기 구매를 요청함.
관련 이슈 | GitHub issue #13 (앰프가 자기 RS485 링크를 방해함) — '수정이 전기적 사안이라 소프트웨어로 닫을 수 없음'을 사유로 의도적으로 미해결 상태 유지 중

## 2.핵심증거_절체시험
핵심 증거 — A/B/A 절체 시험 (원인 및 결합 경로 확정)
각 조건 40초 관측, UPort 1150의 USB 재열거 횟수를 커널 로그(journalctl -k)로 계수. 출처: LearnedPatterns.md #20, ToDo.md
조건 | 서보앰프 전원 | RS485 케이블 | 재열거 횟수 / 40초 | 판정
A | OFF | 연결 | 0 | 노이즈 없음 — 앰프가 원인임을 시사
B | ON | 연결 | 15 | 장애 재현 — 앰프 가동 중에만 발생
C | ON | 분리 | 0 | 앰프는 계속 가동 중인데 통신선만 뽑으면 즉시 멈춤 (4분간 무발생) → 노이즈는 RS485 선을 타고 전달됨
해석
구분 | 내용
결합 경로 = 전도성(conducted) | 조건 C가 결정적. 앰프가 켜진 상태(노이즈원 가동 중)에서 RS485 케이블 하나만 분리했더니 장애가 완전히 사라짐. 복사 노이즈였다면 케이블을 뽑아도 계속 발생해야 함.
교차 검증 | 앰프와 갈바닉(전기적) 연결이 전혀 없는 저울과 펌프는 UPort와 같은 USB 허브에 꽂혀 있으면서도 같은 시간 동안 재열거 0회. 즉 노이즈는 USB 버스가 아니라 RS485 배선을 통해 들어옴.
추가 확인 (앰프 전원 차단) | 앰프 전원을 내리면 40초 관측창에서 모든 카운터가 0 — UPort 재열거 0, 'disabled by hub' 0, urb 오류 0, 저울 이벤트 0. 앰프 가동 시에는 분당 18회 재열거. 1분 이상 완전 무발생 확인.
따라서 잘못된 구매 | USB 차폐 케이블, USB 측 페라이트 코어 — 노이즈 경로가 USB가 아니므로 효과 없음.
따라서 올바른 구매 | RS485 측 대책. 접지·종단·SG 배선 점검(무비용) → 공통모드 초크 → 갈바닉 절연(UPort 1150I / 인라인 RS485 절연기 2 kV). 절연기는 노이즈가 타고 오는 전도 경로 자체를 물리적으로 끊음.

## 3.장치별_비교
동일 USB 버스 장치 비교 — 장애는 '장치'가 아니라 '배선'을 따라감
동일 호스트·동일 허브 조건에서 장치별 재열거 횟수를 비교. 출처: LearnedPatterns.md #20, ToDo.md
장치 | USB VID:PID | 접속 위치 | 관측창 | 재열거 횟수 | 모터구동 장비와 전기적 연결 | 비고
펌프 SY-01B (CH340) | 1A86:7523 | 3-7-port1 | 60초 | 14 | 있음 (서보 배선과 전원 공유) | 같은 날 'disabled by hub (EMI?)' 118회 / 10분간 735 이벤트
리니어레일 어댑터 Moxa UPort 1150 | 110A:1150 | 3-2-port2 (허브) | 60초 | 3 | 있음 (RS485로 앰프와 직결) | 장치번호 56 → 66 → 73 → 77 → 81 (1분 내). 별도 관측에서 40초당 15회, 분당 18회
저울 Entris-II BCE224I | 24BC:0010 | 3-2 (UPort와 동일 허브) | 60초 | 0 | 없음 | 하루 종일 단 한 번도 장애 없음 — 대조군
결론
같은 허브 · 같은 호스트 · 같은 USB 버스인데도 저울만 무결함. 장애를 겪는 두 장치는 공통적으로 모터 구동 장비(서보앰프)와 전기적으로 연결되어 있음. 즉 원인은 어댑터 고장도, 허브 고장도, USB 버스 문제도 아니며, 특정 배선에 실린 전도성 노이즈임. 실제로 어댑터 교체는 하루 7회 장애 동안 반복 권고되었으나 모두 오진이었고, 어댑터는 정상이었음.

## 4.통신품질_측정
RS485 통신 품질 측정 기록
출처: LearnedPatterns.md #15, #16, #18, #19, #26 · ToDo.md 벤치 세션
구분 | 측정 항목 | 조건 | 결과 | 판정 | 출처
읽기 신뢰도 | /v1/status 위치 읽기 실패율 | 최초 상태 (배선 정리 전) | 5회 중 1회 실패 (약 20%) | 불량 | LP #15
읽기 신뢰도 | /v1/status 위치 읽기 실패율 | 배선 정리 후 | 20회 중 2회 실패 (10%) | 불량 | LP #16
읽기 신뢰도 | read_software_version() 반환 실패율 | 정상 동작 중 | 5회 중 1회 None 반환 | 불량 | ToDo
폐루프 영향 | 이동 1회당 성공 확률 (읽기 20회 필요) | 읽기 실패율 10% 가정 | 0.9^20 ≈ 12% | 치명적 | LP #16
쓰기 신뢰도 | 정지(속도 0) 쓰기 성공률 | 단발 전송, 실제 앰프 | 30회 중 28회 성공 (15회 중 1회 실패) | 위험 | LP #18
쓰기 실패 결과 | 정지 명령 유실 시 실제 거동 | +1.372 mm 지령 / 속도 5 | 실제 +9.8 mm 이동 (지령 거리 무시, 속도만 유지) | 위험 | LP #18
쓰기 실패 결과 | 정지 명령 유실 시 실제 거동 | +1.408 mm 지령 / 속도 6 | 실제 +13.0 mm 이동 | 위험 | LP #18
타임아웃 특성 | 핸드셰이크 예산 2.0초 | 60회 읽기, 정상 어댑터 | 60/60 성공, 중앙값 27 ms | 정상 | LP #19
타임아웃 특성 | 핸드셰이크 예산 0.3초 | 60회 읽기, 정상 어댑터 | 28/60 성공, 중앙값 1002 ms | 불량 | LP #19
정상 벤치 기준 | 링크가 조용할 때의 읽기 성능 | 50회 연속 | 50/50 성공, 중앙값 25 ms, 최대 27.9 ms | 정상 | ToDo
링크 단절 영향 | 재접속 로직 적용 前 | 150초 소크, 재열거 18회 발생 중 | 30회 읽기 중 위치 획득 0회, 중앙값 6112 ms | 치명적 | LP #26
링크 단절 영향 | 재접속 로직 적용 後 | 150초 소크, 재열거 18회 / 재접속 14회 | 959회 읽기 중 959회 성공, 중앙값 30 ms, 최대 4145 ms | 완화 | LP #26
서버 기동 | 셀 서버 기동 성공률 | 재열거 중 포트 탐색 | 4회 시도 중 3회 실패 → 대기 로직 후 1회 성공 | 완화 | LP #26
이동 명령 | 링크 단절을 가로지르는 이동 | 재열거 간격 약 8초 / 50 mm 이동 약 14초 | 대부분의 이동이 단절 구간에 걸침 → 정지 후 실패 처리 | 미해결 | LP #26
USB 오류 | urb status -71 (EPROTO) 발생률 | UPort를 루트포트(3-1)에 접속 | 초당 336회, 포트 열기 자체가 OSError Errno 71로 실패 | 불량 | LP #20
USB 오류 | urb status -71 (EPROTO) 발생률 | UPort를 허브(3-2.2)로 이전 | 0회 — 이후 재발 없음 (이 조치는 유지) | 해결 | LP #20

## 5.시나리오_실행이력
L2 시나리오 실행 이력 전수 — runs/ 디렉터리 실행 로그 기반
본 저장소 runs/ 아래 실제 실행 로그(meta.json, run.jsonl)에서 기계적으로 추출. 원인 분류는 LearnedPatterns.md / ToDo.md의 당시 진단 기록에 근거함.
실행 ID | 시나리오 | 대상 셀 | 시작 시각 (UTC) | 상태 | 총 스텝 | 성공 스텝 | 소요(초) | 실패 스텝 | 실패 응답 | 원인 분류 | 원인 상세
20260728T080648Z-demo_linear_move | demo_linear_move | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 08:06:48 | 실패 | 4 | 3 | 18.5 | move_out (linear/move) | cell4 POST linear/move -> HTTP 500 | RS485/EMI | 이동 중 UPort가 USB에서 이탈(termios EIO). 17초 후 다른 포트로 재열거되어 서버는 죽은 fd를 보유. LP #15
20260728T082028Z-demo_linear_move | demo_linear_move | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 08:20:28 | 실패 | 9 | 8 | 42 | verify_back_home (assert) | 검증 실패: | RS485/EMI | 노이즈로 수렴 루프가 조기 중단되어 0.676 mm에서 정지, 복귀 검증 실패. LP #17
20260728T083422Z-demo_linear_move | demo_linear_move | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 08:34:22 | 실패 | 4 | 3 | 40.8 | move_out (linear/move) | cell4 POST linear/move -> HTTP 500: linear rail did not reach its target (stalled); it stopped at 48.592 mm | RS485/EMI | 정지(속도 0) 쓰기가 RS485 실패로 유실되어 레일이 계속 주행, 48.592 mm에서 정지. LP #18
20260728T084527Z-demo_linear_move | demo_linear_move | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 08:45:27 | 실패 | 8 | 7 | 57.2 | move_back (linear/move) | cell4 POST linear/move -> HTTP 503: linear amp did not answer the position read; the rail's position is unknown — do not trust the last reported value | RS485/EMI | 앰프가 위치 읽기에 응답하지 않음 → 위치 불명으로 503 반환. LP #15
20260728T085331Z-demo_linear_move | demo_linear_move | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 08:53:31 | 완주 | 9 | 9 | 49.2 |  |  | - | 정상 완주
20260728T091252Z-demo_weigh_at_position | demo_weigh_at_position | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 09:12:52 | 실패 | 1 | 0 | 5 | check_status (status) | cell4 GET status timed out after 5.0s | RS485/EMI | 첫 스텝 status 읽기가 5초 내 미응답. 직전 'No EOT response from amplifier' 3회. LP #19
20260728T093102Z-demo_weigh_at_position | demo_weigh_at_position | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 09:31:02 | 실패 | 7 | 6 | 73.8 | move_to_weigh (linear/move) | cell4 POST linear/move -> HTTP 500: linear rail did not reach its target (stalled); it stopped at 51.846 mm | RS485/EMI | 이동 폴링 루프 매 실패 반복마다 RS485 오류(수신 타임아웃, NAK, 불완전 프레임) 동반. 51.846 mm에서 정지
20260728T094253Z-demo_weigh_at_position | demo_weigh_at_position | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 09:42:53 | 실패 | 5 | 4 | 53.8 | confirm_zero (balance/weight) | cell4 GET balance/weight -> HTTP 500 | 저울(별개) | 저울 안정화 대기 30.004초 초과 (SETTLE_TIMEOUT_S 30초). RS485와 무관
20260728T094401Z-demo_weigh_at_position | demo_weigh_at_position | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 09:44:01 | 실패 | 9 | 8 | 144.8 | weigh (balance/weight) | cell4 GET balance/weight -> HTTP 500 | 저울(별개) | 저울 안정화 대기 30.026초 초과. RS485와 무관
20260728T094706Z-demo_weigh_at_position | demo_weigh_at_position | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 09:47:06 | 실패 | 1 | 0 | 15 | check_status (status) | cell4 GET status timed out after 15.0s | RS485/EMI | status 읽기 15초 미응답 — 어댑터 하드 USB 폴트 구간
20260728T101536Z-demo_weigh_at_position | demo_weigh_at_position | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 10:15:36 | 실패 | 1 | 0 | 0 | check_status (status) | cell4 GET status -> HTTP 500 | RS485/EMI | 0.002초 만의 즉시 500. 어댑터 재열거로 /dev 노드가 삭제되어 서버가 (deleted) fd 보유. LP #21
20260728T101550Z-demo_weigh_at_position | demo_weigh_at_position | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 10:15:50 | 실패 | 1 | 0 | 0 | check_status (status) | cell4 GET status -> HTTP 500 | RS485/EMI | 위와 동일 (0.002초 즉시 500, 삭제된 fd)
20260728T111626Z-demo_weigh_at_position | demo_weigh_at_position | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 11:16:26 | 실패 | 5 | 4 | 40.5 | confirm_zero (balance/weight) | cell4 GET balance/weight -> HTTP 500 | 저울(별개) | 저울 안정화 대기 30.003초 초과. RS485와 무관
20260728T111725Z-demo_weigh_at_position | demo_weigh_at_position | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 11:17:25 | 완주 | 15 | 15 | 77.7 |  |  | - | 정상 완주 15/15 — demo_weigh_at_position의 최초 완주 (8번째 시도)
20260728T112904Z-demo_weigh_at_position | demo_weigh_at_position | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 11:29:04 | 실패 | 7 | 6 | 40.1 | move_to_weigh (linear/move) | cell4 POST linear/move -> HTTP 500: linear rail did not reach its target (stalled); it stopped at 0.592 mm | 서보알람(별개) | Err16.0 모터 과부하. 원점(0 mm)이 기계적 스토퍼 위에 있어 귀환 시 스토퍼를 밀어붙임. RS485와 무관. LP #27
20260728T113727Z-demo_weigh_at_position | demo_weigh_at_position | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 11:37:27 | 완주 | 15 | 15 | 56.9 |  |  | - | 정상 완주 15/15
20260728T114155Z-demo_weigh_at_position | demo_weigh_at_position | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 11:41:55 | 실패 | 7 | 6 | 42.3 | move_to_weigh (linear/move) | cell4 POST linear/move -> HTTP 500: linear rail did not reach its target (stalled); it stopped at -0.247 mm | 서보알람(별개) | Err16.0 모터 과부하 (위와 동일). RS485와 무관. LP #27
20260728T114708Z-demo_weigh_at_position | demo_weigh_at_position | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 11:47:08 | 실패 | 5 | 4 | 34.9 | confirm_zero (balance/weight) | cell4 GET balance/weight -> HTTP 500 | 저울(별개) | 저울 안정화 대기 30.003초 초과. RS485와 무관
20260728T115106Z-demo_weigh_at_position | demo_weigh_at_position | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 11:51:06 | 완주 | 15 | 15 | 31.3 |  |  | - | 정상 완주 15/15
20260728T115546Z-demo_gantry_step | demo_gantry_step | cell1 | 2026-07-28 11:55:46 | 완주 | 23 | 23 | 97.7 |  |  | - | 정상 완주 (cell1, RS485 무관)
20260728T115738Z-demo_gantry_stair | demo_gantry_stair | cell1 | 2026-07-28 11:57:38 | 완주 | 31 | 31 | 147.1 |  |  | - | 정상 완주 (cell1, RS485 무관)
20260728T120428Z-demo_weigh_at_position | demo_weigh_at_position | cell4 (RS485 레일) | 2026-07-28 12:04:28 | 완주 | 15 | 15 | 52.6 |  |  | - | 정상 완주 15/15
20260728T120806Z-demo_gantry_stair | demo_gantry_stair | cell1 | 2026-07-28 12:08:06 | 완주 | 31 | 31 | 33.5 |  |  | - | 정상 완주 (cell1, RS485 무관)
20260728T120935Z-demo_gantry_stair | demo_gantry_stair | cell1 | 2026-07-28 12:09:35 | 완주 | 31 | 31 | 43.4 |  |  | - | 정상 완주 (cell1, RS485 무관)
20260729T103557Z-demo_pump_cycle | demo_pump_cycle | cell1 | 2026-07-29 10:35:57 | 완주 | 19 | 19 | 177.2 |  |  | - | 정상 완주 (cell1, RS485 무관)
20260729T103910Z-demo_pump_cycle | demo_pump_cycle | cell1 | 2026-07-29 10:39:10 | 완주 | 19 | 19 | 78.6 |  |  | - | 정상 완주 (cell1, RS485 무관)
20260729T104717Z-demo_pump_cycle | demo_pump_cycle | cell1 | 2026-07-29 10:47:17 | 완주 | 19 | 19 | 78.8 |  |  | - | 정상 완주 (cell1, RS485 무관)
20260729T104844Z-demo_pump_cycle | demo_pump_cycle | cell1 | 2026-07-29 10:48:44 | 완주 | 19 | 19 | 85.8 |  |  | - | 정상 완주 (cell1, RS485 무관)
20260729T105016Z-demo_pump_cycle | demo_pump_cycle | cell1 | 2026-07-29 10:50:16 | 완주 | 19 | 19 | 79.1 |  |  | - | 정상 완주 (cell1, RS485 무관)
집계 (cell4 = RS485 레일 대상 실행만)
cell4 총 실행 | 20건
완주 | 5건 (25%)
실패 | 15건 (75%)
└ RS485/EMI 링크 장애가 직접 원인 | 9건 — 전체의 45%, 실패의 60%
└ 저울 안정화 타임아웃 (별개 사안) | 4건
└ 서보 Err16.0 과부하 알람 (별개 사안) | 2건
참고 | demo_weigh_at_position은 8번째 시도(20260728T111725Z)에서야 처음 완주. cell1(펌프·갠트리, RS485 무관) 실행 9건은 9건 전부 완주.

## 6.조치이력_및_잔여대책
시도한 조치와 결과, 그리고 남은 대책
무비용 조치부터 순서대로 시행·검증한 기록. 출처: LearnedPatterns.md #20, #21, #26 · ToDo.md
# | 구분 | 조치 | 비용 | 결과 (측정치) | 판정
1 | 하드웨어 | 어댑터(UPort 1150) 교체 검토 — 하루 7회 장애로 반복 권고됨 | - | 시행 전 진단으로 배제. 포트만 옮겨도 오류가 사라져 어댑터는 정상임이 확인됨 | 오진
2 | 하드웨어 | UPort를 루트포트(3-1) → 허브(3-2.2)로 이전 | 무비용 | urb -71 오류 초당 336회 → 0회. 포트 열기 실패(Errno 71) 소멸. 이후 재발 없음 | 유효·유지
3 | 진단 | 펌프 USB 분리 (펌프가 노이즈원인지 확인) | 무비용 | UPort 재열거가 40초당 2회 → 12회로 오히려 악화. 'disabled by hub' 2 → 19회 | 무효 (펌프 무관)
4 | 진단 | 전원 콘센트 위치 변경 | 무비용 | 40초당 15회로 변경 전후 동일 | 무효
5 | 진단 | 서보앰프 전원 차단 | - | 모든 카운터 0 (재열거·disabled by hub·urb 오류·저울 이벤트), 1분 이상 완전 무발생. 앰프 가동 시 분당 18회 | 원인 확정 (운용 불가)
6 | 진단 | 앰프 가동 상태에서 RS485 케이블만 분리 | - | 40초당 15회 → 0회 (4분간 무발생) | 경로 확정 (운용 불가)
7 | 소프트웨어 | RS485 읽기 재시도 3회 + 50 ms 백오프 (읽기 전용 명령에만 적용) | 무비용 | 연속 30회 읽기 실패 0회 | 완화
8 | 소프트웨어 | 정지(속도 0) 쓰기 재시도 최대 5회 + 미승인 시 예외 발생 | 무비용 | 30/30 성공. 정지 상태에서 60회 반복 써도 위치 0.175 mm 유지 | 완화
9 | 소프트웨어 | 링크 단절 시 포트 재해석·재접속 (읽기 경로에 한정) | 무비용 | 150초간 재열거 18회·재접속 14회 발생 중에도 959/959 읽기 성공, 중앙값 30 ms | 완화
10 | 소프트웨어 | 서버 기동 시 재열거 공백 대기 (0.5초 × 20회) | 무비용 | 기동 실패 4회 중 3회 → 1회 시도로 성공 | 완화
11 | 소프트웨어 | 이동 중 링크 단절 시 정지 후 실패 처리 (의도적으로 흡수하지 않음) | 무비용 | 링크가 불안정한 한 이동은 계속 중단됨. 소프트웨어 비상정지가 없는 축(GAP-1)에서 위치 불명 주행을 막기 위한 설계 | 해결 불가 (잔존)
남은 대책 (저비용 순) — 3단계가 본 구매 요청 대상
단계 | 대책 | 내용 |  | 비용 | 상태
1단계 | 접지·배선 점검 | 앰프 PE 접지 실제 결선 확인 / RS485가 차폐 트위스트 페어인지 확인 / 실드는 반드시 한쪽 끝(앰프 측)에서만 접지 — 양단 접지 시 접지 루프가 생기며 이것이 현 증상과 일치 |  | 무비용 (점검) | 시행 예정
2단계 | 신호 공통(SG) 배선 · 종단 | MINAS A6 RS485에는 SG 단자가 있음. SG가 앰프–UPort 간에 배선되어 있지 않으면 양단 전위가 서로 떠서 공통모드 변동이 그대로 발생. 120Ω 종단저항은 양 끝단에 각 1개 |  | 무비용 (점검) | 시행 예정
3단계 | 공통모드 초크 | RS485 케이블을 페라이트 코어에 3~4회 권선. 확정된 전도 경로를 직접 겨냥함 |  | 수천 원 | 시행 예정
4단계 | ★ RS485 갈바닉 절연 (본 구매 요청) | Moxa UPort 1150I (절연형 모델) 또는 인라인 RS485 아이솔레이터, 2 kV 절연. 노이즈가 타고 오는 전도 경로 자체를 물리적으로 차단하는 유일한 확정적 해결책. 1~3단계는 감쇠 대책이며 실패 가능성이 있으나, 절연은 경로를 제거함 |  | 제품 견적 | 구매 요청

## 7.근거출처
근거 출처 — 모든 수치의 원본 위치
저장소: InnoCORESDL_Sungwoo (branch feat/cell1-pump-yaml-control)
문서 / 위치 | 항목 | 담긴 내용
LearnedPatterns.md #15 | 링크 실패를 그럴듯한 숫자로 대체하던 결함 | RS485 읽기 5회 중 1회 실패, UPort가 이동 중 USB 이탈 후 17초 뒤 다른 포트로 재열거
LearnedPatterns.md #16 | 읽기 10% 실패율이 폐루프에서 100% 실패가 되는 이유 | 20회 중 2회 실패, 0.9^20 ≈ 12%, 재시도 후 30회 연속 무실패
LearnedPatterns.md #17 | 수렴 루프가 노이즈에서 조기 중단 | 0.676 mm 미복귀, 수렴/포기 구분 없는 반환값 문제
LearnedPatterns.md #18 | 정지 명령이 15회 중 1회 유실 | 단발 쓰기 30회 중 28회 성공, 지령 1.372 mm에 실제 9.8 mm 이동
LearnedPatterns.md #19 | 타임아웃 예산별 성공률 | 2.0초 60/60 (중앙값 27 ms) vs 0.3초 28/60 (중앙값 1002 ms)
LearnedPatterns.md #20 | ★ 원인·경로 규명 (핵심 근거) | 루트포트 이전으로 urb -71 336/s → 0. 장치별 재열거 비교 (펌프 14 / UPort 3 / 저울 0). 앰프 전원 및 RS485 케이블 A/B/A 절체 시험 (0 / 15 / 0)
LearnedPatterns.md #21 | 재열거된 장치의 fd가 살아남아 영구 장애가 되는 문제 | /proc/<pid>/fd/6 → /dev/ttyUSB3 (deleted), 0.002초 즉시 500 응답
LearnedPatterns.md #26 | 읽기는 흡수, 이동은 의도적으로 중단 | 재접속 전 30회 읽기 0성공 (중앙값 6112 ms) → 후 959/959 (중앙값 30 ms), 재열거 18회·재접속 14회 중
LearnedPatterns.md #27 | Err16.0 과부하 (별개 사안, 오분류 방지용) | 원점이 기계적 스토퍼 위에 있어 발생. RS485와 무관함을 명시
README.md — 'The servo amp jams its own RS485 link' | 요약된 벤치 노트 | 앰프 off 0회 / on 15회 / on+케이블분리 0회 (40초 기준), '전도성이므로 USB 측 차폐·페라이트는 잘못된 구매'
ToDo.md — 'Adapter exonerated' 절 | 당일 진단 전 과정 | 어댑터 7회 장애 및 오진 경위, 펌프 배제, 콘센트 위치 무효, 4단계 대책 사다리
docs/L1_AUDIT.md GAP-1 | 안전 근거 | cell4 리니어 레일에는 소프트웨어 비상정지가 존재하지 않음 — 이동 중 링크 상실이 위험 요소인 이유
runs/ (27개 실행 디렉터리) | 실행 로그 원본 | 각 실행의 meta.json(상태·커밋) 및 run.jsonl(스텝별 결과·오류·소요). 시트 5는 이 파일들에서 기계적으로 추출
GitHub issue #13 | 미해결 이슈 | '앰프가 자기 RS485 링크를 방해함' — 수정이 전기적 사안이라 소프트웨어로 닫을 수 없어 의도적으로 미해결 상태 유지